本文件经我单位审核确认，同意按此发布！

采购单位盖章：

招标采购文件

项目名称：声阻抗仪

项目编号：PZSFZYY2016002

采购人：莆田学院附属医院

采购代理人：莆田中实招标有限公司

二0一六年一月

第一部分   采购公告

莆田中实招标有限公司受采购人委托，对下列所述货物以采购方式进行招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 项目编号：PZSFZYY2016002

- 项目名称：声阻抗仪

- 采购单位：莆田学院附属医院

- 交货日期：详见第二部分的采购项目说明及要求

- 交货地点：莆田市内采购人指定地点

- 合格的投标人必须具备以下条件：

1．具有独立法人资格，工商行政管理部门许可的相应经营范围。

2．投标人应具有《医疗器械经营企业许可证》。

3．投标设备应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》。

4．投标人所提供的货物的制造厂家具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录。

5．投标设备具有良好的信誉和相应的销售业绩。

6．财务状况良好，近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

7．投标文件所附投标产品说明书为彩页说明书。

8．投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人或投标代表的身份证复印件。

9．投标人对以上需提供资料的真实性负责，如有虚假或不实之处，将失去合格投标人资格。

10、到货时提供仪器设备的安装手册、操作手册、维修保养手册等技术文件一份，及产品合格证等全套资料。

- 报名方式及标书费：

- 上门报名：即供应商直接到我司购买招标文件。

- 邮寄方式报名：即投标人先将标书费和邮购费转账或电汇至我司指定账户，再将转账或电汇的银行回单、报名人全称、地址、电话、传真、联系人、手机、E-mail、报名项目编号、项目名称等传真至我司，我司再将招标文件通过快递和发电子邮件方式寄给报名人。

- 招标文件售价为100元/份(含电子文档)，邮购费50元，本招标代理公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责，本文件售后不退。

- 时间安排：

  - 报名时间：2016年1月29日至2016年2月24日(节假日及公休日除外)上午08：00—12：00，下午15：00—18：00(北京时间，以下同)；

  - 响应文件递交截止时间和开标时间：2016年2月25日15：00；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 投标报名、咨询、来往信函、投标文件递交及开标地点：莆田市城厢区荔景广场12号楼202室

- 保证金：每一报价人应提交保证金为人民币贰仟元整(￥：2000.00元)。投标保证金以转账、现金或电汇形式提交，以投标文件递交截止时间前到帐为准。成交人的保证金将直接转为履约保证金。

- 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前，以信函或传真的形式与招标代理人联系。

- 我司将在中国政府采购网上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

采购代理人：莆田中实招标有限公司

地址：莆田市城厢区荔景广场12号楼202室

开户名：莆田中实招标有限公司

开户行：中国建设银行莆田市分行

账号：35001632433050002978

联系人：小陈

电话：0594-2631836

传真：2631896

第二部分  采购项目说明及要求

- 采购项目名称、数量及规格、技术参数要求

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声阻抗仪 | 1套 | 1、具备全功能的中耳分析系统：鼓室图测试、同侧/对侧声反射测试、反射衰减测试、完整鼓膜和穿孔鼓膜的咽鼓管功能测试。 2、具备双探头： 2.1、临床型探头：声阻抗测试、声反射测试； 2.2、诊断型探头：声阻抗测试、声反射测试、声反射衰减测试、咽鼓管功能测试； 2.3、人体工程学探头手柄：三种角度可调：0°、60°、80° 3、探头手柄内置控制按键和指示灯： 3.1、控制按键：用于选择测试耳；可进行暂停或开始测试的操作； 3.2、指示灯：可指示所选测试耳及探头在耳道中的实时状态（密闭良好、LEAKING、BLOCKED）。 4、自动或手动气泵控制的鼓室压测试。 5、探头音频率及强度：226Hz，85dB SPL。 6、高频探头音：1000Hz。 7、压力范围：自动模式：+200至 -400 daPa；手动模式：+300至 -600 daPa。 8、气泵速度：四种：最小（17 daPa/秒）、中等（50 daPa/秒）、最大（>150 daPa/秒）、自动（动态变化）。 9、探头密封检测：三种密封敏感度：最低、中等、最高。 10、声顺范围：0.1-6.0 ml。 11、精度：±5%或±10daPa。 12、鼓室压测试时间：<3秒。 13、声反射测试方式：自动、手动。 14、测试频率：500、1000、2000、4000Hz。 15、声反射灵敏度： 正常（Normal）、粗略（Robust）、敏感（Sensitive）。 16、同侧声反射： 强度：70-105 dB HL；自动增益控制（AGC）。 17、对侧声反射： 强度：70- 120 dB HL（采用对侧耳机）。 18、具有同侧/对侧声反射阈值功能，且测试结果显示为“PASS”或 “FAIL”（未探测到声发射）。 19、具备反射衰减测试功能：测试时间<13秒，自动给声时间10秒。 20、咽鼓管功能测试： 20.1、测试类型：完整鼓膜、穿孔鼓膜； 20.2、压力范围：+400至-400 daPa。 21、打印功能：内置热敏打印机；打印时间：4秒（单耳鼓室图）/12秒（双耳鼓室图及声反射）。 22、通过USB端口连接计算机：比串口（RS232接口）快，比蓝牙稳定。 23、声阻抗模块软件可兼容MAICO数据库、NOAH。 24、配置清单： 24.1、临床型探头：1个； 24.2、诊断型探头 ：1个； 24.3、对侧耳机： 1副 ； 24.4、耳塞套件：1盒； 24.5、探头清洁套件：1盒； 24.6、肩带：1个； 24.7、电源线：1根； 24.8、内置探头支撑架的校准耦合腔（0.5、2、5ml）：1个； 24.9、热敏打印纸：1卷； 24.10、操作手册（中文）：1本 |
| 交货期：合同签订后国产设备要求30天内完成交货，进口设备要求60天内完成交货。 |  |  |  |

备注：

    - 投标人所投产品的品牌、质量、材质和服务须对招标文件的技术规格做出逐条响应，并在投标文件的《偏离表》中做出详细说明；否则视为非实质性响应投标。

    - 本次采购设有最高限价，最高限价为人民币玖万玖仟元整（￥：99000.00元）；超过最高限价的报价无效。

- 与本批招标项目的相关要求：

- 投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，符合国际、国家的有关标准要求。投标人所提供的服务等应符合国家相关法律法规。

- 投标人提供的设备及材料等，应保证这些设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供所有设备及材料的全部合法证明材料(如：产品合格证、许可证、安全认证证书、检验报告、产地证明、海关完税单、装箱单以及技术参数说明等资料)。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

- 在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在验收合格之日起按国家标准保修，保质期内中标人必须保证对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。

- 投标人须编制投标文件正本一份，副本二份，正本必须由A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

- 响应文件的审查：

  - 响应人资格性、符合性在评标前由采购人和小组审查；

  - 采购小组成员对响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署进行检查。

  - 采购小组会将对响应文件实质性进行审查，发生重大偏离的将有可能被拒绝。

  - 采购人不接受品牌、型号和配置有任何选择的投标，有任何选择的响应将视为无效响应。

  - 响应人应详细说明其响应产品的品牌、型号、规格、配置或组件、功能，在《报价单》上应详细列出货物的所有参数指标，不详细编写可能影响小组的评审。

- 响应报价：

- 响应报价应分单价和总价，并且只能有一个总报价，单价合计与总价不符，以单价合计为准；总价大写与小写不符，以大写为准。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务、招标代理服务费用（中标人一次性向采购代理人交纳人民币叁仟元作为本项目的招标服务费）等费用。

- 技术服务要求：

1.安装和调试：

1.1中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到现场，并负责安装调试、试运行。经最终验收合格后，交付用户方使用。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

2. 技术培训：免费为采购方技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

3.售后服务承诺：

3.1本次招标采购产品至少为一年保修期，中标人应派专业工程师对需方人员进行培训，包括：操作、维护保养和安全知识的培训，并确保需方参与培训人员独立地进行操作和日常维护保养。

3.2质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，仍应对产品提供终身维修服务，对产品在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取成本费。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

3.3维修服务的响应时间：质量保修期内要求现场保修的产品若发生问题，中标人最终维修服务响应时间为2小时，在12小时内派专业技术人员到达现场进行免费维修服务。维修响应时间内未到达现场进行维修者，采购方可自行委托相关企业进行维修，所需费用由中标人承担。

3.4投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

3.5投标人应针对本次投标提供详细的售后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构地址、人员（数量、职称、学历）、维护机构电话、维修方式、保修时间、培训计划、保修期满后的维修保养费用、优惠措施等。

4.验收标准和验收方法：

4.1所有货物按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

4.2 验收程序和方法：

4.2.1出厂检验：中标人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。

4.2.2 中标人自检：货物在安装地安装完毕后，要求中标人对所有设备的性能自行进行检验，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

4.2.3 验收与最终验收：中标人自检后中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。采购人在验收过程中对被验收设备进行破坏性检验的，被破坏产品价款由中标人承担。

5.技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；中文技术资料壹套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

- 合同签订：

成交人接到成交通知书后，持成交通知书与采购人签订购销合同，文件条款及附件、成交人的响应文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

- 付款条件

货到安装并验收合格后付款，招标人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为招标人验收合格后付合同总货款的95％，余额在验收之日起一年后且无未了事宜后付清。

- 本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。

投标文件格式

采 购 项 目

投 标 文 件

(封面)

项目名称：

招标编号：

(正本/副本)

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

报价一览表

(本表投标时需单独密封)

报价人(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 制造商全称 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期：合同签定当日至所有货物安装可以交付用户单位验收需要 个日历日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：----------------------圆整-(大写) ￥： (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

日期：

报价文件格式

附件1

报价函

致： (采购代理人)

根据贵方为 (项目名称)   项目及服务的报价邀请 (项目编号)  ，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本二份。

(1)报价一览表(本表投标时需单独密封)

(2)货物简要说明一览表

(3)货物质量保证和售后服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。

4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

5、报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：

手机：                      报价代表姓名、职务：

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

报价货物详细说明一览表

项目编号：

| 合同包 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

如未能详细说明可能影响到评委对投标人的投标书作出不利的评判。

报价人全称(加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：

附件3

规格、技术参数偏离表

| 合同包 | 商品品目 | 要求的规格、配置、技术参数及性能说明 | 响应文件内容的规格、配置、技术参数及性能说明 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．只须对比偏离情况

2．有规格、技术参数偏离的必须提供本表，如无偏离可不提供。

3．无提供偏离表的投标文件视为所提供产品完全满足招标文件要求；如在供货过程中发现产品与招标文件要求不符的，供应商必须承担所有责任。

响应人(加盖公章)：_______________________

法人签章或签字：___________________________

日      期:________________

- 附件4

售后服务等承诺(包括维保)

莆田中实招标有限公司：

我方针对项目编号为：             的   (项目名称)   ，承诺以下售后服务：

- 售后服务方面的其他承诺：

- 其他优惠条件：

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件5

5资质证明文件

提供合格的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件(需加盖单位公章)

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件6

法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

报价单位全称(加盖公章)：

日期：          年     月     日

附件7

退回保证金说明函

致： (招标代理人)

我方参与招标编号为           的 (项目名称)提供的人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

附：我方缴纳投标保证金时的银行回单

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标代表签名：______________

日 期：