本文件经我单位审核确认，同意按此发布！

采购单位盖章：

招标采购文件

项目名称：妇科专业高频电刀采购项目

项目编号：PTHS2016169

采购人：莆田学院附属医院

招标代理人：福建莆田恒顺招标代理有限公司

二0一六年十二月

第一部分   采购公告

[福建莆田恒顺招标代理有限公司]受[莆田学院附属医院]委托，对下列所述货物以采购方式进行招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 项目编号：PTHS2016169

二、项目名称：妇科专业高频电刀采购项目

三、采购单位：莆田学院附属医院

四、交货日期：详见第二部分的采购项目说明及要求

五、交货地点：莆田市内采购人指定地点

六、合格的投标人必须具备以下条件：

1．具有独立法人资格，工商行政管理部门许可的相应经营范围。

2．投标人根据所投产品的类别应具备《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》或且《第二类医疗器械经营备案凭证》，并提供有效的复印件。

3．投标设备应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》。

4．投标人所提供的货物的制造厂家具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录。

5．投标设备具有良好的信誉和相应的销售业绩。

6．财务状况良好，近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

7．投标文件所附投标产品说明书为彩页说明书。

8．投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人和投标代表的身份证复印件。

9．投标人对以上需提供资料的真实性负责，如有虚假或不实之处，将失去合格投标人资格。

10.到货时提供仪器设备的安装手册、操作手册、维修保养手册等技术文件一份，及产品合格证等全套资料。

七、报名方式及标书费：

- 上门报名：即供应商直接到我司购买招标文件。

- 邮寄方式报名：即投标人先将标书费和邮购费转账或电汇至我司指定账户，再将转账或电汇的银行回单、报名人全称、地址、电话、传真、联系人、手机、E-mail、报名项目编号、项目名称等传真至我司，我司再将招标文件通过快递和发电子邮件方式寄给报名人。

- 招标文件售价为100元/份(含电子文档)，邮购费50元，本招标代理公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责，本文件售后不退。

八、时间安排：

- 报名时间：2016年12月12日至2017年01月03日(节假日及公休日除外)上午08：00—12：00时，下午14：00—17：30时(北京时间，以下同)；

- 响应文件递交截止时间和开标时间：2017年01月04日上午9：00时；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 投标报名、咨询、来往信函、投标文件递交及开标地点：莆田市城厢区东园路西山小区B区8号楼2梯405室

十、投标保证金：本次询价保证金人民币壹仟玖佰元整(¥1900元)，保证金必须在开标前以转帐或电汇形式交至（开户名--福建莆田恒顺招标代理有限公司，开户行—莆田农商行行政服务中心支行，帐号— 9040 2100 3001 0000 0142 59），以款到帐户为准，不接受现金及汇票。投标人在缴纳保证金时必须以公司的帐户或公司的名称缴纳，不得以投标代表个人的名称缴纳。

十一、标书费、邮购费、中标服务费缴纳帐户：开户名--福建莆田恒顺招标代理有限公司，开户行—中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市荔城区支行，帐号— 1005 5753 8980 0100 01。

十二、本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐成交供应商。

十三、投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前，以信函或传真的形式与招标代理人联系。

十四、我司将在莆田学院附属医院网站上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

十五、采购人和招标代理人的名称和地址

(1)采购人：莆田学院附属医院

联系人\电话：林先生\0594-6739250

(2)招标代理人：福建莆田恒顺招标代理有限公司

地址：莆田市城厢区东园路西山小区B区8号楼2梯405室

联系人：小王

电话/传真：0594-2211398、18950769235

电子邮箱：pths2015@sina.com

第二部分  采购项目说明及要求

一、采购项目名称、数量及规格、技术参数要求

| 合包号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇科专业高频电刀 | 1台 | 一、整机要求: 1.1安全分类要求：CF型，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告。 1.2具有双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功率输出）和报警功能，并能声光报警提示。 1.3患者漏电流及患者辅助电流要求正常状态下≤0.01mA,单一故障状态下≤0.05 mA，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告。 1.4适用范围为用于医疗部门妇科手术专用，需提供证明其适用范围的注册证证明。 2.技术要求 2.1工作频率：≤500KHz，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告。 2.2工作模式：具有四种电切模式（纯切、混切1、混切2、混切3）和两种电凝模式（单极电凝（接触式电凝和喷射式电凝）和双极电凝）； 2.3输出功率：任意一种工作模式输出功率不超过100W，且功率连续可调，步长≤1W需提供证明其功能的SFDA注册检测报告。 2.4负极板为双回路负极板，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告。 2.5具有自动电压调节功能 2.6功率显示方式：LED数字显示 2.7功率调节方式：防水按键方式调节，非旋钮调节。 2.8参数设置：能够保存常用切割功率需要时并能一键调出。 操控性能 3.1具有手控或脚控功率输出功能 3.2功率调节方式：按键调节 4、配套设施 4.1可与吸烟器连动控制 4.2可选配绝缘专用手术台车 4.3配套妇科手术专用电极，且电极为主机注册时配套专用注册，与主机注册证同时使用，需提供符合要求的注册证证明。 二、配置清单 序号; 名称; 描述; 单位; 数量. 1; 电刀主机; 四种电切模式：纯切、混切1、混切2、混切3 两种电凝模式：单极电凝、双极电凝 两种单极电凝方式：接触式电凝（或电熨）、喷射式电凝（或电灼） 可配置各类环形、矩形、三角形、球形、针形、刀形等形状电极 可存储记忆和调用所选用的各种电切或电凝模式的功率值设定 双回路病人极板监控系统，可在病人极板和电缆连接故障时关闭功率输出，并发出声光报警 安全等级：Ⅰ类输出CF型; 台; 1. 2; 电刀手笔; 脚控; 个; 1. 3; 中性电极连接电缆; 条; 1. 4; 中性电极(一次性病人负极板); 5包，每包2片; 片; 10. 5; 脚踏开关; 个; 1. 6; 双翼阴道扩张器; 85×32; 个; 1. 7; 球状电极; 150mm/Ф5mm; 个; 1. 8; 针状电极; 75mm; 个; 1. 9; 直型刀状电极; 150mm; 个; 1. 10; 三角形锥切电极; 120mm/10mm（半径）×15mm（深）; 个; 1. 11; 三角形锥切电极; 120mm/12mm（半径）×20mm（深）; 个; 1. 12; 环形切电极; 120mm/8（半径）×8mm（深）; 个; 1. 13; 环形切电极; 120mm/10（半径）×10mm（深）; 个; 1. 14; 环形切电极; 120mm/15（半径）×10mm（深）; 个; 1. 15; 环形切电极; 120mm/20（半径）×15mm（深）; 个; 1. 16; 双极电极; 个; 1. 17; 操作手册; 本; 1. 18; 吸烟机; 台; 1. 三、保修要求:本产品提供终身保修 |
| 交货期：合同签订后国产设备要求30天内完成交货，进口设备要求60天内完成交货。 |  |  |  |

备注：

    - 投标人所投产品的品牌、质量、材质和服务须对招标文件的技术规格做出逐条响应，并在投标文件的《偏离表》中做出详细说明；否则视为非实质性响应投标。

    - 本次采购设有最高限价，最高限价为人民币玖万玖仟元整（￥99000元），超过最高限价的报价无效。

二、与本批招标项目的相关要求：

- 投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，符合国际、国家的有关标准要求。投标人所提供的服务等应符合国家相关法律法规。

- 投标人提供的设备及材料等，应保证这些设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供所有设备及材料的全部合法证明材料(如：产品合格证、许可证、安全认证证书、检验报告、产地证明、海关完税单、装箱单以及技术参数说明等资料)。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

- 在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在验收合格之日起免费保修终身，保质期内中标人必须保证对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。

- 投标人须编制投标文件正本一份，副本四份，正本必须由A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

三、响应文件的审查：

  - 响应人资格性、符合性在评标前由采购人和小组审查；

  - 采购小组成员对响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署进行检查。

  - 采购小组会将对响应文件实质性进行审查，发生重大偏离的将有可能被拒绝。

  - 采购人不接受品牌、型号和配置有任何选择的投标，有任何选择的响应将视为无效响应。

  - 响应人应详细说明其响应产品的品牌、型号、规格、配置或组件、功能，在《报价单》上应详细列出货物的所有参数指标，不详细编写可能影响小组的评审。

三、响应报价：

- 响应报价应分单价和总价，并且只能有一个总报价，单价合计与总价不符，以单价合计为准；总价大写与小写不符，以大写为准。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务、招标代理服务费用（等费用）。

四、公示及成交通知：

1、福建莆田恒顺招标代理有限公司把询价小组确定的成交候选人，向所有响应人公示；

2、公示期三个工作日，福建莆田恒顺招标代理有限公司代询价小组将书面通知中标人。

3、成交人需交纳代理费，包干按人民币贰仟元（2000元）收取。

五、技术服务要求：

1.安装和调试：

1.1中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到现场，并负责安装调试、试运行。经最终验收合格后，交付用户方使用。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

2. 技术培训：免费为采购方技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

3.售后服务承诺：

3.1本产品提供终身保修，中标人应派专业工程师对需方人员进行培训，包括：操作、维护保养和安全知识的培训，并确保需方参与培训人员独立地进行操作和日常维护保养。

3.2质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，仍应对产品提供终身维修服务，对产品在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取成本费。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

3.3维修服务的响应时间：质量保修期内要求现场保修的产品若发生问题，中标人最终维修服务响应时间为2小时，在12小时内派专业技术人员到达现场进行免费维修服务。维修响应时间内未到达现场进行维修者，采购方可自行委托相关企业进行维修，所需费用由中标人承担。

3.4投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

3.5投标人应针对本次投标提供详细的售后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构地址、人员（数量、职称、学历）、维护机构电话、维修方式、保修时间、培训计划、保修期满后的维修保养费用、优惠措施等。

4.验收标准和验收方法：

4.1所有货物按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

4.2 验收程序和方法：

4.2.1出厂检验：中标人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。

4.2.2 中标人自检：货物在安装地安装完毕后，要求中标人对所有设备的性能自行进行检验，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

4.2.3 验收与最终验收：中标人自检后中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。采购人在验收过程中对被验收设备进行破坏性检验的，被破坏产品价款由中标人承担。

5.技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；中文技术资料壹套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

六、合同签订：

成交人接到成交通知书后，持成交通知书与采购人签订购销合同，文件条款及附件、成交人的响应文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

七、付款条件

货到安装并验收合格后付款，招标人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为招标人验收合格后付合同总货款的95％，余额在验收之日起保修期满后且无未了事宜后付清。

投标文件格式

采 购 项 目

投 标 文 件

(封面)

项目名称：

项目编号：

(正本/副本)

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

报价一览表

(本表投标时需单独密封)

报价人(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 制造商全称 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期：合同签定当日至所有货物安装可以交付用户单位验收需要 个日历日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：----------------------元整-(大写) ￥： (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

日期：

报价文件格式

附件1

报价函

致： (采购代理人)

根据贵方为 (项目名称)   项目及服务的报价邀请 (项目编号)  ，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本五份。

(1)报价一览表(本表投标时需单独密封)

(2)货物简要说明一览表

(3)货物质量保证和售后服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。

4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

5、报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：

手机：                      报价代表姓名、职务：

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

报价货物详细说明一览表

项目编号：

| 合同包 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

如未能详细说明可能影响到评委对投标人的投标书作出不利的评判。

报价人全称(加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：

附件3

规格、技术参数偏离表

| 合同包 | 商品品目 | 要求的规格、配置、技术参数及性能说明 | 响应文件内容的规格、配置、技术参数及性能说明 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．只须对比偏离情况

2．有规格、技术参数偏离的必须提供本表，如无偏离可不提供。

3．无提供偏离表的投标文件视为所提供产品完全满足招标文件要求；如在供货过程中发现产品与招标文件要求不符的，供应商必须承担所有责任。

响应人(加盖公章)：_______________________

法人签章或签字：___________________________

日      期:________________

- 附件4

售后服务等承诺(包括维保)

福建莆田恒顺招标代理有限公司：

我方针对项目编号为：             的   (项目名称)   ，承诺以下售后服务：

- 售后服务方面的其他承诺：

- 其他优惠条件：

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件5

5资质证明文件

提供合格的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或营业执照三证合一的复印件(需加盖单位公章)

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件6

法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

报价单位全称(加盖公章)：

日期：          年     月     日

附件7

退回保证金说明函

致： (招标代理人)

我方参与招标编号为           的 (项目名称)提供的人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

附：我方缴纳投标保证金时的银行回单

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标代表签名：______________

日 期：